## 设备参数（吊塔、无影灯、吊桥）
采购清单设备参数
双头无影灯27套（24套不含摄像系统、3套含摄像系统）
技术要求：
1.双母灯配置，采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光
2.采用知名品牌弹簧臂，调节轻便不漂移
3.灯头超薄设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求
4.无影灯灯头≥IP54防水防尘等级
5.无影灯表面材料通过抗菌测试
6.配备可拆卸消毒手柄，支持134℃、205.8kPa高温高压蒸汽灭菌；
7.光源采用知名品牌LED冷光源，每组LED光源都有单独的透镜聚光；
8.无影灯双灯头最大中心照度不小于150,000Lux；
9.支持光斑调节，方便手术过程中调节光斑大小。
10.无影灯照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50与光斑直径d10 的比值实测值不小于50%。
11.光柱深度不小于1200mm。
12.深腔无影率实测值≥95%；
13.具有阴影管理功能，开启后无影灯进行照度补偿，实现更均匀的光斑和 深度照明效果
14.标配色温可调功能，辐射光的色温应在3500-5500K范围内可调
15.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮 照明模式和普通照明模式下照度十级可调。
16.可选配中置摄像(不低于200万像素摄像头)或者外置摄像（不低于200 万像素摄像头）系统。
17.弱电信息口可实现光纤转网。。
24套不含摄像系统配置要求：
1.双灯悬吊系统 1套
2.灯头带C臂组件2套
3.普通手柄6个
4.天花吊顶装饰组件1套
5.臂控系统2套
3套含摄像系统配置要求：
1.双灯悬吊系统 1套
2.灯头带C臂组件2套
3.普通手柄6个
4.天花吊顶装饰组件1套
5.臂控系统2套
6.中置摄像(不低于200万像素摄像头)系统
7.31寸显示屏1个
医用吊桥76套（双塔60套、单塔16套）
技术要求：
1.横梁长度2000mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况定制。
2.吊塔体箱体气电源排布采用气电分离的设计理念，同时保证电源边缘到气源的中心的距离超过200mm。满足固定设备及移动设备的快速使用。
3.所有气管为原装进口医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。
4.医用气体正压柔性管内部直径测试值不小于6mm，负压吸引的管道内部直径实测值应不小于15mm。
5.气体终端要求：要求所有气体插座和接头，国标制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。插座插头可保证五万次的插拔，可带气维修，维修费用低廉。
6.内置LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，节约空间，确保LED灯泡寿命≥20000小时。
7.为适应ICU环境，吊桥采用无螺钉设计，避免藏污纳垢，表面采用抗菌涂层，杜绝细菌滋生。
8.吊塔终端箱最大转动范围实测值满足使用要求，滑车移动范围实测值满足使用要求。
9.所有气电端口必须安装于气电箱上，禁止安装于横梁上。
10.吊塔提供导联线集线器、泵电源线集线器、固定设备电源线集线器等。
11.吊塔配备病人信息系统接口、显示屏等功能。
12.吊塔产品符合行业相关认证，并提供产品符合认证及声明
13.气体终端和气体管路符合相关标准，以保证长期使用安全性，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合 ENISO 5359 标准。
14.为更快更好的为医护人员提供简单直接易用的操作平台，吊塔配备病人信息系统接口，可直接提取病人信息、显示屏等功能。
15.为适应ICU环境，吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末。
60套双塔配置要求：
1.干区
1.1承重负载能力≥300Kg.
1.2箱体具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019 医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM
1.3标配刹车，便于滑车定位与移动
1.4国标气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气3个）
1.5五孔电源插座8个。其中三孔插座6个，五孔插座2个
1.6网络接口2个
1.7等电位住2个
1.8三层设备托盘，其中最下一层带抽屉
1.9托盘表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。
1.10配置营养泵输液架
1.11边轨式收纳盒1个
1.12呼吸球囊收纳盒1个
1.13吸痰管收纳盒1个
2.湿区
2.1承重负载能力≥300Kg。
2.2箱体具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019 医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM
2.3标配刹车，便于滑车定位与移动
2.4国标气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气3个）
2.5湿区配置双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体。
2.6五孔电源插座8个。其中三孔插座6个，五孔插座2个
2.7三层带抽屉设备托盘
2.8托盘表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨，抽屉具有分格及标识功能。
2.10集线器包2个
2.11网络接口2个
16套单塔配置要求：
1.承重负载能力≥300Kg。
2.箱体具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019 医用供气装置》要求，气电箱长度≥800MM
3.标配刹车，便于滑车定位与移动
4.国标准气体插座（空气1个，负压吸引2个，氧气3个）
5.配置双关节伸展臂，输液袋挂钩与泵安装杆错位安装，以防止滴液损坏泵体。
6.五孔电源插座8个。其中三孔插座6个，五孔插座2个
7.三层带抽屉设备托盘
8.托盘表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨，抽屉具有分格及标识功能。
9.集线器包2个
10.网络接口2个
11.边轨式收纳盒1个
12.呼吸球囊收纳盒1个
13.吸痰管收纳盒1个。
医用吊塔64套（综合塔28套、麻醉吊塔26套、内镜吊塔9套、ERCP 综合吊塔1套）
技术要求：
2.吊塔产品符合行业相关认证，并提供产品符合认证及声明。
3.吊塔旋转角度≥340度，且具有限位系统。
4.吊塔气电箱采用上电下气模式，气电间距至少大于0.2m，保证气电安全距离，气体终端安装需低于电源插座，确保即使在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应。
5.所有吊塔均须配有刹车系统，保证吊塔不产生漂移；
6.气体终端和气体管路符合相关标准，以保证长期使用安全性，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359 标准。
7.各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作。插座插头可保证2万次的插拔，可带气维修，维修费用低廉。
8.吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。
9.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全。
10.设备的电源线、视频线、网线等实现完全隐藏式线缆收纳，电源插座具备一键开关功能，且气电分离，实现完全物理隔离，杜绝安全风险。
11.可配置专用脚踏收纳装置。
26套综合塔配置要求：
1.吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm
2.气电箱旋转角度≥340°
3.吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度可根据医院现场实际定制）
4.国标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个，二氧化碳1个）
5.双臂延伸臂输液架1个
6.五孔电源插座16个。其中三孔插座12个，五孔插座4个
7.网络接口2个
8.等电位住2个
9.三层导轨式设备托盘，其中一层带抽屉
10.边轨式集线器3个
11.固定设备电源线集线器6个
26套麻醉吊塔 配置要求：
1.吊柱式，竖式气电箱长度≥800mm
2.气电箱旋转角度≥340°
3.吊臂长度旋转半径总长≥750mm，可选配双臂旋转半径总长≥1500mm（具体长度可根据采购人现场实际定制）
4.国标准气体插座（空气1个，负压吸引1个，氧气2个，麻醉废气排放1个，二氧化碳1个）
5.双臂延伸臂输液架1个
6.五孔电源插座16个。其中三孔插座12个，五孔插座4个
7.网络接口2个
8.等电位住2个
9.三层导轨式设备托盘，其中一层带抽屉
10.边轨式集线器3个
11.固定设备电源线集线器6个
12.配备抽拉式键盘托，用于承载键盘。
9套内镜吊塔、1套ERCP综合吊塔配置要求：
1.双旋转臂，总长≥1500mm（具体长度可根据现场情况实际定制）
2.八面体竖式气电箱长度≥1200mm.
3.最大承重≥350kg.
4.配备单屏悬挂系统：连接于弹簧臂上，用于承载单个显示器，可承载的显示器重量应不小于10kg，尺寸应不小于26寸。加配显示器一个。
5.附件配置:国标准气体插座(氧气3个，负压2个、二氧化碳1个)
6.五孔电源插座16个。其中三孔插座12个，五孔插座4个
7.网络接口2个，等电位端子2个，BNC 接口2个
8.输液架双关节延伸臂1个，不锈钢网篮1个
9.高度可调不锈钢输液架1个
10.配备抽拉式键盘托，用于承载键盘。
11.配置专用腹腔镜镜头收纳装置，并可直接安装至托盘边轨上，托盘可转动。
12.四层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平无内陷设计，不纳垢便于清洁
13.配置心电监护仪支架。